UWA-M校正与参数设置

开机自检时，依次按“归零”，“扣重”，“归零”键，此时

“扣重”，“累计”键为更改选项或参数，“打印”键为进入选项或确定键。

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| F1-diu | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| F2-Fnt | 小数点 | - 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000 |
| F3-CAP | 精度 | 3000～6000 |
| F4-CAL | 校正见附1 |  |
| F5-tra | 零点跟踪 | - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| F6-FLt | 滤波 | 0～16 |
| F7-Lit | 背光设定 | Au on off |
| F8-bud | 波特率 | 2400 4800 9600* 19200 |
| F9-ode | 打印方式 | 0 1 2 3 |
| Fa-off | 自动关机设定 | 5 10 15 20 25 30 dis |
| Fb-ALr | 上/下限峰鸣设定 | in out off |
| Fc-dny | 动态锁定 | 0＝无 1＝有 2＝可选择范围 |
| Fd-unt | 单位开关选择设定 | U1=kg U2=g U3=lb 用M+键去选择单位开关 |

附1

显示“F4-CAL”时，

按“打印”键显示“CAL-1”。

按“打印”键显示零点，输入校正砝码值。

按“打印”键进入零点校正。显示“Put”时，放上校正砝码，再按“打印”键确定，返回“F4-CAL”

最后按“清除”键退出。